| 索引号 | 113417000032454254/202109-00006 | 组配分类 | 招标采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 宣城市卫生健康委员会 | 发文日期 | 2021-09-02 10:10 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 投标人,投标,提供,要求,评标,报价,宣城市,服务,技术,招标,供应商,采购,证明,合同,文件,材料,品牌,货物,项目,设备,通知公告 |
| 信息来源 | 市卫健委 | 主题导航 |  |
| 信息名称 | 宣城市妇幼保健计划生育服务中心Waters TQD液相色谱串联质谱设备系统配套辅助设备-机械泵招标文件 | 内容概述 | 宣城市妇幼保健计划生育服务中心Waters TQD液相色谱串联质谱设备系统配套辅助设备-机械泵招标文件 |

## 宣城市妇幼保健计划生育服务中心Waters TQD液相色谱串联质谱设备系统配套辅助设备-机械泵招标文件

# 第一章：供应商须知

## 一、招标采购项目名称：

宣城市妇幼保健计划生育服务中心Waters TQD液相色谱串联质谱设备系统配套辅助设备-机械泵采购

## 二、招标采购项目方式：

综合评分法

## 三、采购需求：

项目预算：柒万捌仟元整

（一）货物需求一览表:

| 序号 | 品名 | 数量（台） | 限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械泵 | 1 | 7.8万元 |

(二)主要技术指标参数要求：

| 序号 | 技术要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★适用于采购人现有Waters TQD液相色谱串联质谱设备系统使用，且能够通过Waters软件控制机械泵的启停（须提供对接方案及截图）； |  |  |
| 2 | 额定抽速≥42 m3/h； |  |  |
| 3 | 极限分压（关气镇）：≤0.05 mbar； |  |  |
| 4 | 极限分压（开气镇）：≤0.5 mbar； |  |  |
| 5 | 水蒸气抽除能力（开气镇）≥0.28 kg/h； |  |  |
| 6 | 电机功率：1.1 kW； |  |  |
| 7 | 电机转速≥1500rpm； |  |  |
| 8 | 抽真空气压漏率：≤ 0.001 mbar*l/s； |  |  |
| 9 | 油量：≥1.0L。 |  |  |

注：以上清单中所列品牌（如有）均为参考品牌，不作为指定品牌，投标人可以自行选择其他品牌报价，但各投标单位必须在投标文件中提供相关证明材料证明所投产品品质、档次、性能、技术参数不低于或相当于参考品牌，带★为必须满足条件。

四、评分标准：

| 评分项目 | 分项 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 报价（30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留一位）。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 注：评标委员认为投标人投标报价明显低于成本价，在评标委员会发出质询函后，投标人未能提供合理的成本分析和价格构成的，或对质函询的解释未被评标委员会采信的，视为无效投标。 |
| 技术部分（50分） | 技术性能（30分） | 不满足未标注“★”的一般技术参数要求的每项扣5分，扣满为止。 注： 投标人须提供技术证明材料： 1、技术支持材料以投标人提供设备说明书或彩页的扫描件或者影印件为准。 2、每一条技术性能参数必须同时满足该条中所有要求方可得分，否则不得分。 3、凡投标产品中的相关条款技术参数标明须提供技术证明材料的，而投标人未按照以上要求提供技术证明材料者，该条技术参数响应在评审中不予认定。 4、采购人现有设备、系统状况以实地勘探为准。 |
| 售后服务方案（5分） | 投标人提供售后服务方案和服务承诺，较优得4-5分，良好得2-3分，一般得0-1分。 |
| 配套服务（15分） | 评委会根据供应商提供的以下配套服务进行评分： 1、质保期1年，每增加一年加2分。 2、具有完善的技术服务体系，提供3名以上技术服务工程师资质证明（助理工程师及以上）。 3、能够提供设备定期巡检（每季度不少于一次）及定期维护保养更换泵油等服务。 根据以上情况评估，较优得10-15分，良好得5-9分，一般得0-4分。 |
| 商务部分（20分） | 产品业绩（10分） | 1、 提供设备平台在国内用户相关证明材料，同时须提供用户联系方式便于现场咨询（每份合同得2分）。 注：1、如提供信息有造假，则在评审中不予认定。 |
| 品牌影响力（10分） | 根据所投设备的市场知名度、产地、档次，综合比较所投产品的品牌、档次；品牌、档次较优得7-10分，品牌、档次良好得3-6分，品牌、档次一般得0-2分。 |

注：以上评分标准中要求的相关证明材料，投标人需提供清晰的复印件并加盖投标单位公章装订入投标文件内，得分以复印件或扫描件为准。

五、投标人资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.具备独立法人资格，具有合法有效的营业执照；

3.具有下列资质之一：

1）医疗器械生产许可证；

2）医疗器械经营许可证；

4.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得确定为中标供应商：(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；(2）供应商被市场管理部门列入企业经营异常名录的；(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5.本项目不接受联合体投标。

六、投标人必须提交的证明文件

1.营业执照副本；（复印件或扫描件,加盖公章）

2.法人授权委托书；（原件）

3.医疗器械生产许可证或者医疗器械经营许可证；（复印件或扫描件,加盖公章）

4.采购需求要求提供的证明材料（按采购需求提供）

七、合同主要条款：

1.合同签订：评审组将符合资质且价格最低的投标供应商确定为第一中标人，宣城市卫生健康委员会将在网站上发布招标结果并公示三天。如无人质疑，第一中标人需在公示结束后三天内与我中心签订合同。

2.付款方式：收到货物经验收合格后三个月内付清。

3.合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，提交宣城仲裁委员会仲裁。

八、投标报价：

1.投标报价应以人民币为结算单位（含税），投标报价须包括：设备及运至合同指定地点的运输、保险、安装（包括安装辅材等）、培训等所有费用。

2.投标人应按货物需求的要求逐项报价。报价包括与该项目有关的一切费用如安装调试费、运输、保险、服务培训费、国内货物的税金、项目验收时的试剂耗材、强制性第三方监督检验机构的验收检验费用等。投标总价应为各分项合计价格之和。

3.投标人应根据招标文件的要求报出合同总价。合同总价一旦核实确认，不能更改。对投标人漏报致使产品未能达到需求的功能和效果，或因缺少相应资质致使安装完成的产品不能通过相关部门的验收等，使产品不能正常使用，其费用和后果由投标人自行负责。

4.投标人对每项内容的报价必须是唯一的。招标人不接受有任何选择的报价。

5.投标人应先充分了解本招标文件的所有内容，并结合投标人对本招标项目的理解，认真阅读分析本项目相关条款及任何其他足以影响报价的情况，在投标报价中考虑，任何因忽视而导致的索赔或服务时间延长等申请将不获批准。

九、交货地点及提供服务时间要求：

交货地点：宣城市水阳江西大道10号文房四宝大厦15层宣城市妇幼保健计划生育服务中心。

提供服务时间要求：合同签订后七个工作日内交货，质保期1年，周一到周五8:30—17：00。

## 十、投标截止时间和开标时间

1.投标截止时间和开标时间：2021年9月7日09时00分

开标地点：宣城市妇幼保健计划生育服务中心会议室。

2.中标原则：

满足投标人资格要求和采购货物参数要求,综合评分得分最高者中标。

## 十一、主要流程

1、招标主持人现场宣读项目内容。

2、招标单位现场投标，投标人须将标书密封提交。

3、现场开标，经评标委员会综合评分，得分最高者中标。

4、签订合同。

十二、供应商需提供的材料：

1.货物服务报价表

2.规格响应表

3.货物说明一览表

4.商务要求响应情况表

5.售后服务体系与维保方案

6.所投货物的技术资料或样本等

7.有关证明文件

8.法定代表人授权书

9.供应商承诺

（包括但不仅限于采购文件要求以及供应商认为需要提交的其他材料）

## 十三、评标组及联系方式：

评标组由市妇计中心有关人员组成，驻卫健委纪检监察组监督招标活动全过程。

附件：询价响应文件

联系人：俞琎

联系电话：0563-3026121

宣城市妇幼保健计划生育服务中心

2021年9月2日